# 实验一  超声检测

## 实验项目一   水平线性的测定

一、实验目的

学会使用超声波探伤仪，熟练掌握超声探伤系统水平线性的测试方法。

二、概要

水平线性即超声探伤仪对距离不同的反射体所产生的一系列回波的显示距离与反射体距离之间能够按比例方式显示的能力。

A型显示超声探伤仪示波管内的电子束受与时间成线性关系的扫描电压作用，而在水平方向扫描形成时间基线。由于反射体的回波位置是在有线性刻度的时间基线标尺上读出的，因此，水平扫描线（时间基线）的非线性会引起定位误差。本测试就是为了检查超声探伤系统的时基线性。

三、实验用品

仪器：CTS-22型超声波探伤仪                                 1台

探头：2.5P 20-D型直探头，2.5P 13×13  K1.5-D型斜探头     各1个

电缆：QQ9-2电缆线（带接头）                                1条

试块：CSK-ⅠA型试块                                        1块

耦合剂：机油                                               1杯

工具：小螺丝刀                                             1把

四、实验内容及步骤

（一）采用直探头测定水平线性

- 将探伤仪的[抑制]置于“0”，其它调整取适当值。

- 将直探头压在CSK-ⅠA型试块的A位置，中间加适当的耦合剂，以保持稳定的声耦合。

- 调节[深度范围]、[深度微调]和[脉冲移位]旋钮，使屏幕上显示出                         第6次底波。

4．调节[粗调衰减]、[细调衰减]和[增益]旋钮，当底波B1和B6的幅度分别为50%满刻度时，将它们的前沿分别对准刻度0和100（设水平全刻度为100格）。B1和B6的前沿位置在调整中如果相互影响，则应反复进行调整。

5．再依次分别地将底波动B2、B3、B4、B5调到50%满刻度，并分别读出底波B2、B3、B4、B5的前沿与刻度20、40、60、80的偏差α2、α3、α4、α5（以格数计），如图1-2所示，将数据填入表1-1。

表1-1                        水平线性测试记录

| 底面回波次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平刻度读数 |  |  |  |  |  |  |
| 偏 差 |  |  |  |  |  |  |

6．取其中最大的偏差值αmax。则水平线性误差ΔL为：

ΔL = | αmax | %

（二）采用斜探头测定水平线性采用斜探头测定水平线性的测试方法与采用直探头测定水平线性的测试方法相同。

五、实验报告要求

- 列出实验数据，计算水平线性误差。

- 为什么读回波在水平标尺上的位置时应将回波幅度分别调到某一相同高度（如满刻度的50%）？

- 在水平线性误差很大的情况下，如何较精确地测定反射体深度？

- 水平线性误差影响什么？

## 实验项目二  垂直线性的测定

一、实验目的

熟练掌握超声探伤系统垂直性的测试方法。

二、概要

垂直线性即超声探伤仪的接收信号与荧光屏所显示的反射波幅度之间能按比例方式显示的能力。

当需要根据回波幅度评定缺陷时，A型显示超声波探伤仪荧光屏上显示出的信号幅度与输入到放大器的信号幅度是否呈线性关系具有重要意义。本测试是为了检查超声探伤仪增益线性和衰减器精度两者的综合效果。

三、实验用品

仪器：CTS-22型超声波探伤仪                                 1台

探头：2.5P 20-D型直探头，2.5P 13×13 K1.5-D型斜探头      各 1个

电缆：QQ9-2电缆线（带接头）                                1条

试块：DB-PZ20-2型试块                                      1块

耦合剂：机油                                               1杯

工具：小螺丝刀                                             1把

四、实验内容及步骤

（一）采用直探头测定垂直线性探伤仪的[抑制]置于“0”，其它调整取适当值。

1．将直探头压在DB-PZ20-2型试块的上表面中心位置，中间加适当的耦合剂，并将平底孔的回波调至屏幕上时基线的近中央处。

2．调节[粗调衰减]、[细调衰减]、[增益]和探头位置，使平底孔的回波高度恰为100%满刻度，此时细调减器至少应有30dB的衰减余量。

3．以每次2dB的增量调节[细调衰减]，每次调节后，用满刻度的百分值记下回波幅度，一直继续到衰减值为26dB，测量精度为0.1%。将测试结果列入表2-1。测试值与波高理论值之差为偏差值。

4．从表中取最大正偏差d（+）和最大负偏差d（－）的绝对值之和为垂直线性误差Δd（以百分值计），它由下式给出：

Δd=d(+)+d(−)%

表2-1                      垂直线性测试记录

| 衰减量 （dB） | 波高理论值 （%） | 测试值 （%） | 偏 差 （%） | 回波的消失 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100.0 |  |  | － |
| 2 | 79.4 |  |  | － |
| 4 | 63.1 |  |  | － |
| 6 | 50.1 |  |  | － |
| 8 | 39.8 |  |  | － |
| 10 | 31.6 |  |  | － |
| 12 | 25.1 |  |  | － |
| 14 | 20.0 |  |  | － |
| 16 | 15.8 |  |  | － |
| 18 | 12.5 |  |  | － |
| 20 | 10.0 |  |  | － |
| 22 | 7.9 |  |  | － |
| 24 | 6.3 |  |  | － |
| 26 | 5.0 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |

(二)采用斜探头测定垂直线性

采用斜探头测定垂直线性，斜探头应放置在试块侧面，测试方法与采用直探头时相同。

五、实验报告要求

1．列出实验数据，计算垂直线性误差。

2．用本实验所述方法测定垂直线性有何不足之处？

3．要准确测定仪器的垂直线性应采用什么方法？

4．垂直线性误差影响什么？

## 实验项目三  斜探头入射点的测定

一、实验目的

熟练掌握斜探头入射点的测试方法。

二、概要

用横波斜探头确定反射体的位置时，必须了解探头的入射点。

在斜射探伤中，超声束的中心入射于探伤面的一点，即为斜探头的入射点。本测试是为了测定斜探头声束中心在入射探伤面上的位置（入射点）。

三、实验用品

仪器：CTS-22型超声波探伤仪                                 1台

探头：2.5P 13×13 K1.5-D型斜探头                          1个

电缆：QQ9-2电缆线（带接头）                               1条

试块：CSK-ⅠA型试块                                        1块

耦合剂：机油                                               1杯

四、实验内容及步骤

1．将斜探头压在CSK-ⅠA型试块上如图3-1所示的位置，中间加适当的耦合剂以保持稳定的声耦合。使声束朝向R100㎜的曲面，并在探头声束轴线与试块侧面保持平行的情况下前后移动探头，至曲面回波的幅度达到最大。

2．读出试块上R100㎜圆心标记线所对应的探头侧面刻度，此刻度位置即斜探头的入射点，读数应精确到0.5㎜。

五、实验报告要求

1．怎样利用入射点来定位缺陷？

2．直探头需要测试入射点吗？为什么？

## 实验项目四  斜探头折射角或K值的测定

一、实验目的

熟练掌握斜探头折射角或K值的测试方法。

二、概要

用横波斜探头确定反射体位置时，必须知道探头的真实折射角或K值。

折射角即折射波的传播方向和入射点处的探伤面法线之间的夹角。本测试是为了测定斜探头声束入射于探伤面时的折射角（β）或斜探头的K（K=tgβ）值。

三、实验用品

仪器：CTS-22型超声波探伤仪                                 1台

探头：K1.0～3.0型斜探头                                    1个

电缆：QQ9-2型电缆线（带接头）                              1条

试块：CSK-ⅠA型试块                                        1块

耦合剂：机油                                               1杯

四、实验内容及步骤

（一）斜探头折射角的测定

1．根据斜探头折射角的不同标称值，把探头压在CSK-ⅠA型试块上的不同位置，中间加适当的耦合剂以保持稳定的声耦合。

2．读出探头入射点在试块侧面上所对应的角度刻度值，此刻度值即为斜探头的折射角β，读数应精确到0.5度。

3．计算K值

K=tgβ

表4-1  K值和折射角β的对应值

| K | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 38°39′ | 45°0′ | 56°19′ | 63°26′ | 68°12′ | 71°34′ |

(二)斜探头K值的测定

1．使用CSK-ⅠA型试块可以直接测定斜探头的K值。将斜探头压在试块上的不同位置如图4-1中的（a）和（b），中间加适当的耦合剂以保持稳定的声耦合。

a. 当K值为1.0～1.5时，探头放在图4-1（a）的位置，使用用φ50㎜孔的回波进行测定。

b. 当K值为2.0～3.0时，探头放在图4-1（b）的位置，使用用φ50㎜孔的回波进行测定。

2．在探头声束轴线与试块侧面保持平行的情况下前后移动探头，使回波达到最大。

3．从探头入射点在试块侧面所对应的刻度值即可直接读出斜探头的K值。

五、实验报告要求

1．用本实验所述的两种测定K值的方法对同一探头测得值是否相同？为什么？

2．K值测定时对试块有何要求？

# 实验二项目五 距离——波幅曲线的测绘

一、实验目的

熟练掌握运用CS-2型平底孔试块测绘纵波距离—波幅曲线的方法。

二、概要

在超声探伤中，由于材料或工件中自然缺陷的形状、性质各不相同，所以目前还很难确定缺陷的真实大小。为此多采用“当量法”对缺陷进行定量，即将自然缺陷与形状规则的人工缺陷相比较，当所发现的自然缺陷的回波高度与同样探测条件下某个人工缺陷的波高相等时，该人工缺陷的尺寸即称为所发现的自然缺陷的当量尺寸。

本实验通过对一组探测深度和孔径不同的标准试块进行实测，绘制不同大小的人工缺陷在不同声程时相对波高变化的曲线，即距离一波幅一当量曲线，简称“AVG线图”。这样一系列曲线可以用来对缺陷进行定量。

三、实验用品

仪器：CTS-22型超声波探伤仪                                  1台

探头：2.5P 20-D型直探头                                     1个

电缆：QQ9-2电缆线（带接头）                                 1条

试块：CS-2型试块                                            1组

耦合剂：机油                                                 1杯

工具：小螺丝刀，钢卷尺                                     各1把

四、实验内容及步骤

1．将探伤仪的[抑制]置于“0”。

2. 调整扫描速度。（即荧光屏上水平刻度值与实际声程的比例关系。）

3．调起始灵敏度

（1）将[衰减]置于合适位置（对于φ2，φ3，φ4，φ6，φ8平底孔试块置于“0”，对于平底试块置于20dB）。

（2）将直探头压在一组CS-2型试块中声程最大的试块的圆心位置，中间加适当的耦合剂。移动探头使平底孔回波最高，调节[增益]，使该回波高度达到基准高度（即垂直满刻度的50%），记录此时的L和dB数，在以后的测试过程中，[增益]固定。

4．测试

将探头分别置于该组各个不同声程试块上的圆心处，中间加适当的耦合剂，移动探头找平底孔最高回波。找到后，调节[衰减]，使回波幅度达到基准高度，并记录相应的L和dB的数。

5．按照上述方法，测试其它孔径的试块。

6．将所测数据填入下表。

表5-1  距离、波幅测试记录表

| L（㎜） dB Ø（㎜） | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 75 | 50 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7．绘制曲线

以L为横座标，相对波高（dB）为纵座标，在座标纸上绘制距离-波幅曲线。图中应注明人工缺陷大小（即平底孔直径），探头直径及频率等。

五、注意事项

1．[抑制]应置于“0”。

2．灵敏度调好后，[增益]固定，只能调节[衰减]。

3．探测时必须找到平底孔的最高回波。

4．平底孔的回波在一次底波前25㎜处，注意辨认。

5．测试过程中，防止摔坏仪器、探头和试块。请注意安全。

六、实验报告要求

1．列出实验数据，根据实验结果绘制曲线。

2．比较测试结果与实际平底孔大小的误差，分析产生测试误差的原因，分析近场区情况。

# 实验二  涡流检测

一、实验目的

1．掌握涡流测厚、测电导率以及探伤的基本原理。

2．掌握测厚传感器性能的测试方法。

3．学会涡流测厚仪的操作和使用方法。

4．熟悉涡流导电仪的操作使用方法并学会利用电导率的差异进行金属化学成份、热处理状态等的材质试验方法。

5．熟悉7505涡流探伤仪的操作及使用方法。

6．掌握探伤中判别缺陷及其大小的方法。

二、实验设备

1．FQR7504涡流测厚仪                                       1台

2．信号发生器                                               1台

3．平面传感器                                               若干

4．非金属膜片                                               若干

5．游标卡尺                                                 1把

6．Al基镀层厚度试样；Cu基镀层厚度试样                    各1件

7．RQR7501、7502涡流导电仪（含标准试块）                 各1台

8．试片（由不同牌号和相同牌号不同热处理材料制成）          若干块

9．FQR7505涡流探伤仪                                       1台

10．非磁探头、铁磁探头                                    各1只

11．标准试件（磁性、非磁性各一块，用以调节仪器）             2块

12．待测试件                                                 若干

三、实验原理

1．涡流测厚原理

当载流线圈放置在试件表面上时，试件中产生的涡流随试件与传感器的间距而变化，只要检测出在不同间距下的检测线圈的阻抗，并以此作出距离----线圈阻抗的定量关系曲线，就可以对金属基体上的复盖层进行厚度测量了。

通常我们希望这种定量关系为线性关系。事实上距离与线圈阻抗之间并非线性关系，在一定距离范围h0以内。其关系近似为线性关系，此测量范围为测量线性范围。

2．涡流测电导率的原理

电导率是金属的物理性能之一，利用涡流方法可以测量金属的电导率。

当载有交变电流的线圈接近金属试件时，试件表面就会感生出涡流。而涡流将通过其自身的磁场对检测线圈产生影响，改变它的电性能（如感应电压或阻抗特性）。由于涡流的强弱与金属的电导率密切相关，因此，通过检测线圈电性能变化的测量就可以相应得出金属试件的电导率。

FQR7501是采用电桥来进行测量的，探头放作为电桥的一个桥臂，当放置在试件表面上时，由于涡流的影响将改变线圈的阻抗，电桥失去平衡。可通过调节另一桥臂的电容C2使电桥达到新平衡，若C2的变化量与金属的电导率对应起来，应可以由C2的变化量直接读出试件的电导率。

由于金属的电导率是随着金属材料的化学成份，热处理状态以及组织状态、机械性能等材质因素而变化的。因此，根据电导率与材质因素之间的对应关系，可以进行材质的鉴别和分选等试验。

3．涡流探伤仪工作原理

FQR7505涡流探伤仪的原理如下：当直接接在振荡器主振回路中的试验圈中通以高频电流时，便会在被测试件中产生涡流，如果遇到缺陷，则振荡器的高频电流就会产生相应的变化。此变量经检波后得到一直流的变量，经指示放大器放大后，一路送电表作指针显示，另一路送报警放大器。

四、实验步骤

1．提离效应实验

1）按差动方法进行接线，在信号发生器上设定好实验电压以及频率。

2）将等厚膜片若干置于基体试块与传感器之间，测得检测线圈的电压值。然后提起传感器，逐渐减去膜片同时测量减少膜片后的电压值。如此反复进行，直到膜片减到零。获得的一组传感器与试件提离距离和对应电压数据，并记录下来。

3）改变实验频率，重新进行测量并纪录结果。

2．涡流测厚

1）将7504涡流测厚仪的种类开关自“关”扳向“电池”位置，表头指针在红色范围内，即可进行测量。

2）将探头插入面板左边的插座内。

3）根据估算的镀、涂层厚度，选择量程范围。

Ⅰ：0～15μ       Ⅱ：10～70μ

Ⅲ：60～260μ    Ⅳ：250～3000μ

4）在没有镀、涂层的基体材料上垫上厚度与所选择量程的低限相近的膜片（如果选择Ⅰ档则不垫），调节“左校准”旋钮，使表针指示与垫入膜厚一致，然后在探头和基体材料间垫入厚度与量程的高限相近的膜片，调节“右校准”，使指针指示与垫入的膜片值相等。这样交替插入高低校准膜，反复校准3～4次，直至表针指示值与校准膜厚度相符，即可进行待测厚度的测量。

5）经上述调整后，将探头置于待测件上，表针指示值即为镀、涂层厚度，将实验数据记录下来。

6）更换试样重复步骤4、5。

3．电导率测量

1）准备

A）打开仪器盖，把右下方的旋钮板向“电池”位置，检查电表指针，应该落在红标记区内，否则应更换电池。

B）插入探头，把旋钮扳到“测量Ⅰ”或“测量Ⅱ”位置。

2）校正

校正的目的是当电导率分度盘读数和标准试块的电导率值相等时，使电表指示为零（即电桥输出为零）。

A）把探头放在高值电导率标准试块的中心部分，转动电导率分度盘，对准高值电导率值（即盘的读数和标准试块上数值一致），然后，用电表右下方的“高值校正”旋钮调节，使表针指到零位。

B）把探头放在低值标准块的中心部分，转动电导率分度盘，对准低值电导率数值，然后，用电表右下方的“低值校正”旋转调节，使表针指零。

C）反复进行A）、B）两个步骤操作2～3次，仪器即校正好了。

3）试件测量

若试件材料厚度在1㎜以上，并具有不小于Φ10㎜的平面，即可进行电导率绝对值的测量。将探头放在试件平面上，转动分度盘使表头指针指零，这时分度盘的电导率数值即为试件的电导率绝对值。测量所给试件的绝对电导率值并记录。

4．涡流探伤

1）使用前应检查电表的机械零点，若指针不在零位，用小起子调节到零。

2）将“电源”按键按下，电源立即接通。

3）按下“电池试验”按键检查电池，若表头指针指在红线区域外的左方，则需更换电池。

4）根据待测试件的材料选择铁磁探头（壳体上用红点标记）或非铁探头（壳体上用白点标记），插入探头插座，并按下相应的铁或非铁按键。

5）作零位调节：将探头放置在试件上调节“提起补偿”旋钮，使指针回零，然后提起探头，调节“零点”旋钮，使指针回零。反复上述调节，直至探头提离试件时指针不再偏离零点为止。

6）报警门槛电平调节：按下“触发”按键，报警部分即为开始工作，根据调节灯光报警的门槛电平（用小起子调节“阀限”的螺丝槽）。若需音响报警时，可将“灵敏度”调节旋钮向上拉起。

7）将探头在试件上进行人工扫描，遇有缺陷时表头指针和报警灯光都会作出显示。将缺陷对应的指示记录下来。

五、分析与讨论

1．分析用传感器进行测厚的误差来源，并根据实验测量结果计算误差大小。

2．分析进行涡流测厚时不同基体材料对阻抗有何不同影响？

3．对提离效应不同频率的测量结果进行比较，分析实验频率对于涡流检测的重要性，考虑实验频率选择的依据是什么。

4．对电导率测量误差进行分析。

5．将探伤实验所测试件中裂纹画在零件草图上，结合涡流信号说明如何判断其位置、走向。

# 实验三   磁粉检测

一、实验目的

1．掌握磁份检测的基本原理以及操作步骤磁。

2．掌握磁粉性能测试的方法并据此对实验所用磁粉进行测定。

3．了解A型灵敏度试片和磁场指示器的用途和使用方法。

4．了解和掌握旋转磁力探伤仪旋转磁场磁化的基本原理和适用范围。

5．掌握钢板焊缝磁粉探伤的方法。

二、实验设备

1．JCY-3型磁粉测定仪                                      1台

2．工业天平                                                1台

3．760＃磁粉，磁粉托盘                                   各1份

4．长400㎜，内径为10㎜的玻璃管                           若干

5．支架、500㎜直尺                                       各1个

6．酒精                                                     若干

7．200ml量筒                                               1个

8．坐标纸                                                   1张

9．旋转磁场探伤仪，电磁轭磁粉探伤仪，角焊缝探磁粉探伤仪   各1台

10．A型灵敏度试片                                          1套

11．磁场指示器                                              1个

12．磁悬液                                                  若干

13．焊接钢板试样                                             若干

三、实验原理

1．磁粉的特性

磁粉检测所使用的磁粉是经过特殊处理的，它具有一定的粒度、形状、密度、颜色和磁性等性能。在磁粉探伤中，这些性能对工件表面缺陷处的磁粉痕迹的显示有很大影响。因此，探伤用的磁粉应符合一定的技术要求。

1）磁粉的磁性

磁粉的磁性与磁粉被漏磁场吸附形成磁痕的能力有关，磁粉应具有高磁导率，低矫顽力和低剩磁。最常用的磁性测量方法是称量法。它是采用一标准电磁铁，在规定的时间内吸附磁粉，按所吸重量来评价性能。

2）磁粉的粒度

磁粉的粒度，即磁粉颗粒的大小及均匀度，对磁粉的悬浮性和漏磁场对磁粉的吸附性影响很大。在湿法检测中，如果磁粉粒度小，则悬浮性好，对缺陷探伤的灵敏度高，在干法检测中，则应采用较粗的磁粉。磁粉粒度可用酒精沉淀法测定，由于酒精对磁粉润湿性能好，将磁粉与酒精按一比例配制成悬浮液，装在ф10×400㎜的玻璃管中（酒精高度为300㎜），反复倒置玻璃管摇晃均匀后，可以根据悬浮液观察判断磁粉的粒度和均匀性，一般静置3分钟，明显分界处磁粉柱高度不低于180㎜为合格。

3）磁悬液浓度测量原理

磁悬液通常采用矩形或梨形沉淀管，以测量容积的方法来测定，磁悬液搅拌均匀后，取100毫升注入沉淀管，使其沉淀。在规定的沉淀时间内，磁粉沉淀管中的磁粉沉淀高度与磁悬液浓度呈线性关系。其数学表达式是：

x1x2=h1h2

h1和h2是浓度为x1（给定）和x2（待测）时的沉淀高度。如已知给定浓度x1和沉淀高度h1读出被测磁悬液磁粉沉淀高度h2，则可计算出其磁悬液浓度x2。

也可在新配制磁悬液时，用不同的磁悬液浓度（g /升）与其沉淀高度制作磁悬液浓度曲线，作为标准曲线，探伤前通过测量探伤液的磁粉沉淀高度便可查出相应浓度，判断磁悬液是否合格。非荧光磁粉以15～30g/升为合格。荧光磁粉以1～2克/升为合格。

2．旋转磁场法探伤的基本原理

旋转磁场磁化法是一种间接磁化法，它是将工件置于十字相交的电磁轭制成的手提式转旋磁场下，进行磁化的一种方法。

旋转磁场的产生：当两个电磁轭直角交叉放置并各通以相位差为90°的交流电时，在极间中心处就形成园形旋转磁场，这是因为两个两角交叉的电磁轭在中心处产生两个相互垂直的磁场，这两个磁场在工件中叠加产生复合磁场，由于形成的复合磁场的方向是以一个圆形轨迹随时间变化而改变，且磁场强度大小保持不变，所以称为旋转磁场。

旋转磁场是一种复合磁化方法，由于磁场方向的变化，只需要一次磁化就可以检测所有方向的缺陷，所以速度快，效果好，常用于锅炉、压力容器等大型结构件的焊缝质量检测。

3．磁化电流的确定

磁粉探伤时，需要首先确定的最重要参数就是磁化电流的大小，这也是磁粉检测磁化规范中所规定的内容。磁化电流的选择是否正确，通常可以用两种方法加以判断：一种是直接测定工件表面的磁场强度；另一种是采用灵敏度试片来鉴别。灵敏度试片的应用非常广泛，而且具有很强的实用性，它可以用来正确选择几何形状复杂、不同材质工件的磁化规范。

1）A型标准灵敏度试片简介

A型标准灵敏度试片是由一定厚度的纯铁薄片制成，在其一侧刻有一定深度的细槽。A型灵敏度试片有三种规格，其尺寸见表2-1。在使用时，有刻槽的一侧平面与工件被测表面紧贴。当磁化工件表面时试片同时被磁化，将磁悬液喷洒在试片上，灵敏度试片未刻槽表面便会出现与刻槽位置相一致的磁痕。探伤操作时，应根据工件的检测要求和级别，选择相应的A型试片型号，刻槽愈小，灵敏度要求愈高，所需的有效磁场强度就越大。观察磁痕出现的方向和磁痕浓度的深浅，即可判断磁场的方向和强弱，从而判断磁化方向和磁化电流的选择是否正确。

2）磁场指示器

磁场指示器是由6块三角形纯铁和铜片衬底拼成的。在实际使用时，同灵敏度A型试片一样，放置在工件表面，磁化时，工件表面的磁化磁场将磁场指示器同时磁化，当喷洒磁悬液时，磁场指示器就可出现与磁场磁力线方向一致的磁痕。

表2-1

| 型 号 规 格 | A1 | A2 | A3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 槽 深（μm） | 15 | 30 | 60 |
| 试片厚（μm） | 100 | 100 | 100 |

四、实验步骤

1．磁性称量法测定磁粉磁性

1）接通220V电源，但磁性测定仪的显示器无显示。

2）打开磁性测定仪的电源开关，电源指示灯亮，将手动/自动开关置于手动上，调电位器使电流表指在1.3A。再关电源开关。

3）工作状态分为手动和自动。手动：打开电源开关就开始工作，显示到60秒关电源开关，停止显示。自动：打开电源开关，按启动按钮就工作，显示到60秒自动断开电源。

4）选好自动或手动后，将待测的磁粉放入磁粉托盘内，用直尺括平，移到测量仪的铜盘下，然后按下工作开关。

5）通电显示5秒后，缓慢垂直下移托盘。放置在工作台上，这时，铜盘下吸住一些磁粉，继续通电55秒，使被吸住的磁粉稳定下来。

6）将天平的秤盘放置在测量铜盘下。60秒后电磁铁自动断电，被吸住的磁粉落入天平的秤盘内，然后进行称量（单位：克）。

7）按2～5步骤重复试验三次，每次更换新磁粉并将数据记录下来，求出三次测量结果的平均值。称量的磁粉重量不少于7克为合格。

2．酒精沉淀法测量磁粉粒度

1）向400㎜的玻璃管内注入酒精至150㎜的高度。

2）用工业天平称3g磁粉倒入玻璃管内摆晃。

3）继续注入酒精至300㎜高度处。堵好橡皮塞，上下颠倒玻璃管数次，充分摇晃磁悬液，然后立即将玻璃管垂直放在支架上，并固定好。

4）静置3分钟，测量明显分界处的磁粉柱高度。

5）按1～4步骤重复三次，每次更换新磁粉并将数据下来，然后取其平均值。磁粉柱高度不低于180㎜时为合格。

6）观察磁粉的均匀性，并做记录。

3．磁粉浓度的测量

1）用工业天平分别称取10g、15g、20g、25g、30g磁粉，装入100ml梨形沉淀管，然后将煤油分别倒入试管至100ml。测其浓度值，作为标准曲线，然后另配任意重量的磁悬液作为浓度待测液，将待测磁悬液倒入梨形沉淀管内至100ml。

2）将试管静置半小时，测量磁粉沉淀的高度并记录。

3）用计算法计算待测磁悬液的浓度。

说明：以上磁粉特性的测定可以每组选择一个进行实验。

4．磁性称量法测定磁粉磁性

1）对被检工件进行预处理，清除油污、铁锈等。

2）将各探伤仪磁化探头分别置于试样上，将磁场指示器置于两磁极之间铜面朝上。

3）打开各探伤仪的电源开关，指示灯亮，工件表面的磁化磁场将指示器磁化。当喷洒磁悬液后，观察指示器上的磁痕并作记录。

4）变换磁场指示器在试件上的所在位置、重复2～5步骤。并记录结果。

5）将A型灵敏度试片A1、A2、A3分别贴在不同磁粉探伤仪两磁极之间，带有刻槽的一面紧贴工件表面，用胶纸固定。

6）重复步骤3，观察磁痕，以标准试片A1（15/100号）能清晰显示出人工缺陷的磁场强度为标准（约为25奥斯特左右）。

7）分别用旋转磁场探伤仪，电磁轭磁粉探伤仪，角焊缝探磁粉探伤仪对整条焊缝进行检查，将不同探伤仪的试验结果记录于表格中。

五、分析与讨论

1．根据检测结果判断磁粉的磁性或粒度是否合格。

2．用磁力线绘出不同探伤仪的磁场分布示意图，画出发现缺陷的有效范围。

3．画出不同检测仪器测得的钢板焊缝探伤的缺陷示意图。

4．比较各种探伤仪的灵敏度并结合各自原理分析产生灵敏度差异的原因。